| 목 차 - 목적 - 적용범위 - 관련 규정 및 문서 - 용어의 정의 - 책임과 권한 - 업무절차 - 기록 및 보존 - 관련 양식 관리구분; ⍌원본 □관리본 □비관리본. |
| --- |
| 본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함 |  |  |  |  |
|  | 성명 | 부서/직책 | 일자 | 서명 |
| 작 성 | 배시환 | 공정/사원 | 26/10/23 | 배시환 |
| 검 토 | 김연우 | 공정/팀장 | 26/10/25 | 김연우 |
| 승 인 | 서정현 | 품질/팀장 | 26/10/25 | 서정현 |

| 개정번호 | 개정일자 | 개정 내용 | 작성/승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2022.10.26 | 최초 제정 | 품질부서팀장 서정현 |
| 1 | 2026.10.26 | CAPA 효과성 확인, 위험관리 연계 및 기록관리 기준 보완 | 품질부서팀장서정현 |

1. 목적

본 절차서는 PCR 체외진단의료기기(진단키트)의 제조, 검사, 보관, 출하 및 시판 후 활동에서 확인된 부적합 또는 잠재적 부적합의 원인을 조사하고, 재발·발생 방지를 위한 시정조치 및 예방조치를 계획·실행·검증·기록하여 제품의 안전성, 성능 및 품질경영시스템의 유효성을 유지하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

1) PCR 진단키트 제조·검사·출하 및 관련 원자재, 시약, 포장·표시, 제조공정, 시험방법, 설비, 공급업체, 문서·기록 및 품질경영시스템에 적용한다.

2) 고객불만, 내부·외부심사 지적, 공정·제품 부적합, 시험결과 추세, 공급업체 문제, 시판 후 감시자료 및 경영검토 결과에서 발생한 시정·예방조치에 적용한다.

3) 단순한 오류 수정이나 일회성 격리·재작업만으로 충분한 경우에는 부적합관리 절차에 따라 처리할 수 있다. 다만 반복 발생, 원인 불명, 제품 성능·환자/사용자 위험, 규제 영향 또는 시스템적 문제의 가능성이 있으면 CAPA 필요성을 평가한다.

3. 관련 규정 및 문서

·ISO 13485:2016 의료기기 품질경영시스템 — 특히 4.2.5 기록관리, 8.2 모니터링 및 측정, 8.4 데이터 분석, 8.5.1 개선, 8.5.2 시정조치, 8.5.3 예방조치

·ISO 14971:2019 의료기기 위험관리 — 제품 및 공정 위험평가, 위험통제 및 위험관리 파일 갱신

·해당 시장의 적용 법규 및 규정: 대한민국 의료기기 관련 법령·체외진단의료기기 관련 규정, 해당되는 경우 EU IVDR (EU) 2017/746 등

·사내 관련 절차: 부적합품 관리, 고객불만 처리, 위험관리, 내부심사, 공급업체 관리, 변경관리, 문서·기록관리, 시판 후 감시 및 규제보고 절차

4. 용어 정의

·시정(Correction): 발견된 부적합을 즉시 제거하거나 바로잡는 조치. 예: 부적합 로트 격리, 잘못된 라벨 교체.

·시정조치(Corrective Action, CA): 발생한 부적합의 원인을 제거하여 재발을 방지하는 조치.

·예방조치(Preventive Action, PA): 잠재적 부적합의 원인을 제거하여 발생을 방지하는 조치.

·CAPA: 시정조치 및 예방조치 활동을 관리하는 체계.

·효과성 확인: 실행된 조치가 정해진 기준에 따라 원인을 제거하고 재발·발생 방지에

효과가 있었는지 객관적 증거로 평가하는 활동.

·중요 CAPA: 제품 성능·안전성, 환자/사용자 위험, 규제 보고, 다수 로트 또는 QMS 전반에 중대한 영향을 줄 수 있는 CAPA.

5. 책임과 권한

·전 임직원: 부적합·불만·잠재적 문제를 발견하면 즉시 보고하고 관련 기록 및 증거를 보존한다.

·관련 부서 책임자: 원인분석, 조치계획 수립·실행, 결과자료 제출 및 담당자 교육을 수행한다.

·품질보증(QA)/CAPA 책임자: CAPA 접수·등록, 중요도 분류, 조사 진행 관리, 기한 추적, 효과성 확인 및 종결 검토를 수행한다.

·품질책임자/품질부서장: 제품 및 규제 영향, 위험 수준, 조치 적절성, 효과성 및 종결 여부를 검토·승인한다. 필요 시 대표자 및 규제업무 담당자와 협의한다.

·규제업무 담당자: 시장 조치, 관계 당국·인증기관 통지 또는 보고 필요성을 관련 법규와 별도 절차에 따라 평가한다.

·대표자/경영진: 자원 제공, 중대한 CAPA의 우선순위 결정 및 경영검토를 수행한다.

6. 업무 절차

CAPA 발생원 및 접수 → 조치 및 제품 영향평가 → CAPA 필요성 및 우선순위 평가 →  조사·근본원인 분석 → 조치계획 수립 및 승인 → 조치 실행 및 이행 확인 → 효과성 확인 → 종결 및 경영검토 → 규제보고 및 시판 후 조치 연계

6.1 CAPA 발생원 및 접수

·CAPA는 다음 정보를 통해 개시될 수 있다.

·제품 또는 공정 부적합, 완제품 검사 실패, 로트 간 편차 및 재작업·폐기 추세

·고객불만, 잘못된 결과 보고, 위양성·위음성 의심, 무효 결과 증가 또는 검체 처리 관련 문제

·양성·음성 대조군 실패, 내부대조물질 이상, 증폭 억제, 오염 또는 핵산 추출 성능 저하

·원자재·시약·프라이머/프로브·효소·대조물질 공급업체의 품질 문제

·내부심사·외부심사·규제기관 지적, 공정 모니터링, 데이터 분석, 경영검토 및 시판 후 감시 결과

·설비·환경·시험방법·소프트웨어·공정 변경 후 발생한 문제 또는 잠재적 부적합

문제 발견자는 CAPA 요청서 또는 승인된 전산시스템에 문제 내용, 발견일, 제품명·모델, 로트/일련번호(해당 시), 관련 기록, 즉시조치 및 보고자를 기재하여 QA에 제출한다. QA는 고유 CAPA 번호를 부여하고 CAPA 관리대장에 등록한다.

※ CAPA 번호는 sbk-CAPA-001로 하며 순차적으로 기록한다.

6.2 조치 및 제품 영향평가

QA와 관련 부서는 조사 완료를 기다리지 않고 필요한 경우 다음 조치를 실시한다: 해당 원자재·반제품·완제품의 식별 및 격리, 출하 보류, 재고·유통 로트 추적, 시험·제조 기록 보존, 생산 중지 또는 공정 제한, 고객·유통업체와의 연락 및 추가 출하 방지.

평가 시 제품의 안전성·성능, 결과의 정확성, 로트 범위, 유통 여부, 사용 중인 제품 여부, 환자/사용자에 대한 잠재적 영향 및 법적 보고 의무를 검토한다. 시판 제품에 영향을 줄 수 있으면 규제업무 담당자와 품질책임자가 회수·현장안전시정조치(FSCA)·관계 당국 통지 등 필요성을 별도 규제보고 절차에 따라 지체 없이 판단한다.

6.3 CAPA 필요성 및 우선순위 평가

QA는 문제의 심각도, 발생 빈도, 검출 가능성, 반복 여부, 제품·규제 영향, 관련 로트 수 및 QMS 영향에 근거하여 CAPA 개시 필요성을 평가하고 근거를 기록한다. 위험평가에는 회사의 승인된 위험관리 방법을 적용한다.

반복 부적합, 원인 불명, 중대한 성능 영향, 잠재적 환자 위해, 위양성·위음성 결과 가능성, 다수 로트/제품 영향, 중대한 심사 지적 또는 법규 위반 가능성이 있으면 원칙적으로 CAPA를 개시한다. 단순 시정으로 종결하는 경우에도 결정 근거와 반복 여부 확인 방법을 기록한다.

6.4 조사 및 근본원인 분석

CAPA 책임자는 관련 부서와 조사팀을 구성하고, 사실과 객관적 증거에 기반하여 원인을 분석한다. 필요에 따라 5 Why, 특성요인도(어골도), 공정흐름 분석, 통계적 분석, 시험 재현 또는 실험실 조사를 활용한다. 단순히 “작업자 실수”로 결론 내리지 말고 교육, 절차의 명확성, 작업환경, 설비, 원자재, 시험법, 시스템 설계 및 관리조건을 함께 평가한다.

PCR 진단키트 관련 조사 항목 예시는 다음과 같다: 원자재·시약의 로트 및 보관온도/유효기간, 핵산 추출 회수율, PCR 억제물질, 프라이머·프로브·효소 성능, 양성·음성 대조군 및 내부대조군 결과, 오염 가능성, 장비 교정·유지보수, 작업자 자격, 환경조건, 제조·검사 기록, 라벨·사용설명서, 소프트웨어/분석 알고리즘 및 검체 유형·운송 조건.

분석 결과 원인을 확정할 수 없는 경우 추가 데이터 수집·시험을 계획하고, 불확실성을 기록한다. 원인분석 결과와 증거는 CAPA 기록에 첨부한다.

6.5 조치계획 수립 및 승인

관련 부서는 근본원인에 직접 대응하는 시정조치 및 필요한 예방조치를 계획한다. 계획에는 조치내용, 담당자, 목표기한, 필요한 자원, 완료 증거, 효과성 확인 방법·기간·합격기준 및 관련 문서/위험관리 파일 개정 여부를 포함한다.

조치에는 절차·작업표준 개정, 공정조건 또는 시험법 개선, 공급업체 시정 요구, 설비·환경 개선, 교육 및 자격 재평가, 검사·모니터링 강화, 설계·위험통제 개선 등이 포함될 수 있다. 조치가 제품 성능, 안전성, 규제 적합성 또는 검증·밸리데이션 상태에 영향을 줄 수 있으면 변경관리 절차에 따라 사전 평가·승인하고 필요한 검증/밸리데이션을 수행한다.

조치계획은 QA 및 관련 부서 책임자가 검토·승인한 후 실행한다. 긴급한 안전 조치는 필요한 즉시 시행하고, 사후 기록 및 검토를 남긴다. 조치 완료 후 관련 부서는 제품 및 공정 위험에 미치는 영향을 평가한다. 평가 결과 기존 위험의 변경, 새로운 위험의 식별 또는 위험통제 조치의 변경이 필요한 경우에는 위험관리 절차에 따라 위험관리 파일을 갱신하고 승인받는다. 위험관리 파일을 갱신하지 않는 경우에도 그 판단 근거를 CAPA 기록에 남긴다.

6.6 조치 실행 및 이행 확인

담당자는 승인된 계획에 따라 조치를 실행하고 결과자료를 제출한다. QA는 조치가 계획대로 완료되었는지, 관련 문서·기록이 개정되었는지, 교육이 완료되었는지, 제품·공정에 필요한 검증 또는 밸리데이션이 수행되었는지 확인한다. 계획 변경이나 기한 연장은 사유와 영향평가를 기록하고 권한자의 승인을 받는다. QA는 조치의 이행 여부뿐 아니라, 조치가 제품의 안전성·성능 및 적용 가능한 규제 요구사항에 부정적인 영향을 미치지 않았는지 확인한다. 필요한 경우 제품 시험, 공정 검증·밸리데이션, 위험평가 및 관련 기록 검토를 수행하고 그 결과를 CAPA 기록서에 남긴다.

6.7 효과성 확인

6.7.1 QA는 조치 완료만으로 CAPA를 종결하지 않고, 사전에 승인된 기준에 따라 효과성을 확인한다. 확인방법은 후속 로트의 검사·공정 데이터, 불만 및 부적합 재발 추세, 내부심사, 공정능력/추세분석, 공급업체 성과 또는 재검증 결과 등이 될 수 있다.

6.7.2 효과성 기준은 측정 가능하고 문제의 위험도에 비례하도록 설정한다.

예시: 정해진 관찰기간 동안 동일 원인 부적합의 재발 없음, 양성·음성 대조군 실패율의 승인 기준 이내 유지, 위양성·위음성 관련 불만 발생률 감소, 변경된 시험법의 성능기준 충족 등.

6.7.3 관찰기간, 표본 수, 제조 로트 수 및 확인 주기는 부적합의 심각도, 발생 빈도, 제품의 안전성·성능에 미치는 영향, 원인 및 재발 가능성을 고려하여 CAPA 조치계획 수립 단계에서 사전에 정하고 승인받는다. 효과성 확인은 후속 제조 로트, 시험 결과, 고객불만 및 부적합 발생 추세 등 객관적 자료를 이용하여 수행한다. 생산 빈도가 낮거나 충분한 제조 로트 확보가 어려운 경우에는 대체 확인방법과 그 타당성을 기록한다. 중요 CAPA에는 위험도에 비례하여 강화된 확인 범위와 기준을 적용하고 그 근거를 기록한다.

6.7.4 관찰기간 동안 사전에 정한 효과성 기준을 충족하지 못하거나 동일 원인의 부적합이 재발하는 경우, 해당 CAPA를 종결할 수 없으며 원인분석 재검토 및 추가 조치계획을 수립하거나 본 CAPA를 재개(Re-open) 또는 신규 CAPA로 재발행한다.

6.7.5 효과성 확인 결과와 이에 대한 객관적 증거(데이터, 시험보고서, 추세 분석 자료 등)는 CAPA 기록서에 첨부하여 보존한다.

6.8 종결 및 경영검토

QA는 다음 항목을 확인한 후 CAPA 종결을 승인한다: 문제 및 범위 정의, 즉시조치와 제품 영향평가, 근본원인 분석, 조치 실행 증거, 필요한 문서·위험관리 파일 갱신, 규제보고 평가, 효과성 확인 결과 및 관련 교육 완료. 미완료 항목이 있으면 종결하지 않는다.

CAPA 현황, 기한 초과, 반복 문제, 효과성 실패, 주요 원인 및 품질지표는 정기적으로 분석하여 경영검토에 입력한다. CAPA 데이터 분석 결과는 품질목표, 위험관리 및 지속적 개선에 활용한다.

6.9 규제보고 및 시판 후 조치 연계

CAPA가 중대한 사고, 성능 저하, 잘못된 결과, 시판 제품의 부적합 또는 회수 가능성과 관련된 경우 CAPA 절차만으로 규제보고를 대체할 수 없다. 규제업무 담당자는 제품이 판매·사용된 국가의 현행 법규와 별도 불만/사고보고·회수 절차에 따라 보고 및 현장조치 필요성을 평가하고, 결정과 근거를 기록한다. 해당되는 경우 PMS/성능평가 및 기술문서를 갱신한다.

7. 기록 및 보존

다음 기록을 문서·기록관리 절차에 따라 식별, 보관, 보호, 검색 및 폐기한다. 보존기간은 적용되는 국내외 법규, 제품의 수명주기, 허가·인증 조건 및 회사의 기록관리 기준에 따라 정한다. 여러 보존기간이 적용되는 경우 해당 기록에 적용되는 요구사항을 확인하여 더 엄격한 기준을 적용한다. 제품의 안전성·성능, 규제보고 또는 시판 후 감시에 관련된 기록은 관련 제품·로트·불만·규제보고 기록과의 추적성을 유지한다.

| 기록명 | 관리부서 | 보존기간(안) | 보관 및 관리 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPA 요청서 및 CAPA 관리대장 | 품질보증부 | 5년 | CAPA 번호별 등록 및 이력 추적 |
| 즉시조치·격리·출하보류 및 제품 영향평가 기록 | 품질보증부 | 5년 | 관련 부적합 및 제품 로트와 연계 |
| 조사계획, 근본원인 분석 및 관련 시험·데이터·사진·기록 | 품질보증부 | 5년 | 원본 데이터와 조사 증거를 함께 보관 |
| 위험평가 및 규제보고·회수 필요성 검토 기록 | 품질보증부 | 5년 | 위험관리 및 규제보고 기록과 연계 |
| CAPA 조치계획·승인·실행 증거·변경관리 기록 | 품질보증부 | 5년 | 승인 이력 및 변경관리 번호 연결 |
| 교육 기록, 문서 개정 기록 및 검증·밸리데이션 결과 | 품질보증부, 교육 담당부서 | 5년 | 교육 대상자, 개정번호 및 검증 결과 추적 |
| 효과성 확인 기록, 종결 승인 및 경영검토 입력자료 | 품질보증부, 경영진 | 5년 | 효과성 평가 결과와 종결 승인 이력 보관 |

※ 적용 법규 또는 제품별 요구사항에 따라 더 긴 보존기간이 필요한 경우 해당 기간을 적용한다.

8. 관련 양식

CAPA 요청 및 보고서 (문서번호: QA-F-401-01)

CAPA 관리대장 및 추적기록서 (문서번호: QA-F-401-02)

CAPA 효과성 확인 기록서 (문서번호: QA-F-401-03)